3.0T磁共振放疗模拟定位系统招标参数

| 序号 | 数量 | 各 参 数 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 放疗模拟定位系统 |
| *1 |  | 总体要求： 磁共振放疗定位专用平板床、磁共振放疗专用线圈桥架、磁共振放疗定位质控专用模体、磁共振放疗定位质控软件均为磁共振厂家原厂原装。升级后实现： 1. 实现 MRI 引导下的精准放疗，与国际先进放疗技术接轨； 2. 黑血技术、去金属伪影等技术的应用，助力获取更清晰的检查图像； 3. 压缩感知技术的应用下成倍提高检查速度，有效增加日均检查量。 |
| 2 | 1 | 磁共振放疗定位专用原厂平板床 |
| 2.1 |  | 放疗平板和磁共振扫描床集成设计，实现患者治疗体位的磁共振成像 具备 |
| *2.2 |  | 固定式平板床，镶嵌在地面上；非滚轮可拆卸式床体 |
| *2.3 |  | Z轴等中心点机械及成像精度≤1.5mm |
| 2.4 |  | 便于高大型患者摆位，放疗平板长度≥240cm |
| 2.5 |  | 便于高大型患者摆位，放疗平板宽度≥60cm |
| 2.6 |  | 标准固定条 |
| 2.7 |  | 为节省摆位工序，可直接安装Type-S形头模、头颈肩热塑模以及Silverman头枕 |
| *2.8 |  | 为提升信噪比，用放疗专用水平床板替换常规诊断用床面,而非常规诊断床面之上覆盖水平床板 |
| 2.9 | 1 | 墙上固定架（供存放平板、线圈桥架节约占用空间） |
| 3 | 1 | 原厂磁共振放疗专用线圈桥架 |
| *3.1 |  | 为适应不同体型患者，线圈高度可连续调节（可调节高度范围≥20cm） |
| 3.2 |  | 最大宽度覆盖范围≥65cm |
| 3.3 |  | 为更近贴合患者，线圈可头足方向倾斜 |
| 3.4 |  | 线圈桥架轻巧，易于安置（只需一名技师即可） |
| 3.5 |  | 为提升信噪比，线圈须安装在桥架下方 |
| 4 | 1 | 磁共振放疗专用线圈方案 |
| 4.1 | 1 | 放疗专用磁共振大号柔性线圈 |
| 4.2 | 1 | 提供头、头/颈、胸/腹、盆腔、乳腺、等部位的放疗定位线圈方案 |
| 4.3 |  | 为降低图像变形失真，具备单线圈大覆盖能力，胸/腹/盆等部位实现单线圈大范围覆盖（单线圈最大长度≥58cm） |
| 5 | 1 | 磁共振放疗专用扫描序列 |
| 5.1 |  | 磁共振放疗定位专用扫描序列及工作流程 |
| 5.2 |  | 输出结果可直接导入到主流TPS系统中（DICOM RT协议） |
| 5.3 |  | 高精度头部放疗定位成像 |
| 5.4 |  | 高精度头颈部放疗定位临床应用包 |
| 5.5 |  | 高精度胸部放疗定位临床应用包 |
| 5.6 |  | 高精度腹部放疗定位临床应用包 |
| 5.7 |  | 高精度盆腔放疗定位临床应用包 |
| 5.8 |  | 高精度四肢放疗定位临床应用包 |
| 5.9 | 1 | 体部自由呼吸放疗定位成像（提供3D VANE XD） |
| 5.10 | 1 | 高分辨细小神经OAR显像及黑血成像技术 |
| 5.11 | 1 | 金属植入物检查以及OMAR XD去金属伪影成像技术 |
| 5.12 | 1 | 升级基础包 |
| 5.13 | 1 | 自动语音（自动语音巡航技术Auto Voice） |
| *5.14 | 1 | 压缩感知神经加速包 |
| *5.15 | 1 | 压缩感知体部加速包 |
| *5.16 | 1 | 压缩感知肌骨加速包 |
| *5.17 | 1 | 不打药脑灌注（3D ASL Neuro Specialist） |
| *5.18 | 1 | 无形变弥散 |
| *5.19 | 1 | 盆腔类CT功能 |
| 6 | 1 | 原厂原装磁共振放疗定位专用质控 |
| 6.1 | 1 | 放疗专用模体(轻质、内置有MR成像呈高信号的标记物坐标系)，非诊断用MR模体 |
| 6.2 | 1 | 原厂高精度PIQT质控专用模体 (Periodic Imaging Quality) |
| 6.3 | 1 | 高精度PIQT自动扫描序列（临床培训专家现场调试生成PIQT扫描卡）及分析软件，在MR主机工作站实现。 |
| 6.4 | 1 | 原厂高精度放疗定位3D几何形变质控专用模体 (3D Geometric QA) |
| 6.5 | 1 | 质控膜体支持超大3D容积分析，≥50 cm （左右）x45cm（前后）x40 cm（头足） |
| 6.6 | 1 | 全自动原厂3D几何形变质控扫描序列(临床培训专家现场调试生成高精度放疗定位 3D 几何质控自动扫描卡),可连续进床自动扫描，连续进床范围不小于40cm |
| 6.7 | 1 | 几何质控模体摆位次数≤2次 |
| 6.8 | 1 | 全自动原厂高精度放疗定位3D几何质控自动分析软件 ，在MR主机工作站实现可自动分析计算几何形变，提供1mm\2mm\3mm\5mm 等精度线图 |
| 7 | 1 | 磁共振放疗梯度形变校正模块 |
| 7.1 | 1 | 3D梯度形变校正（GDC）软件，用于消除梯度非线性度带来的图像几何变形 |
| *7.2 |  | 几何成像精度，几何形变度≤1mm (320mm直径容积下) |
| *7.3 |  | 梯度线性≤2.4% |
| 8 | 1 | 磁共振放疗定位床板更换系统 |
| 8.1 |  | 最大承重量≥250 kg |
| 8.2 |  | 轻便、容易地停靠和移动 |
| 8.3 |  | 在转运或停止时，使用简单操作的脚踏板锁住轮子的方向 |
| 8.4 |  | 可用于更换诊断床面 |
| 9 | 1 | 激光定位系统 |
| *9.1 | 1 | 磁共振放疗专用LAP激光定位灯 |
| 10 |  | 售后服务(针对本次升级项目提供的所有软硬件) |
| 10.1 |  | 在中国大陆设有专门的维修和售后服务机构 （提供售后机构名称、地点、联系电话） |
| 10.2 |  | 维修响应速度（24小时内） |
| 10.3 |  | 软硬件免费保修期（≥一年） |
| 10.4 |  | 保修期内（本次升级项目提供的所有软硬件）的开机率（≥95%） |
| 10.5 |  | 提供操作培训 |
| 10.6 |  | 专业放射肿瘤团队培训（≥3次） |
| 10.7 |  | 苏州放疗磁共振培训班（≥3次） |
| 10.8 |  | 全面负责MR 升级的安装和调试 |