生物安全柜参数

（1）A2型二级生物安全柜，空气循环模式：30%外排，70%循环，下沉风速＞0.25 m/s,流入风速＞0.45 m/s；

（2）内尺寸长度＞1830 mm（投标时提供结构图并用于后期验收）；

（3）具有紫外灯预约系统或者有遥控器开关功能；

（4）配有高效空气过滤器，工作区洁净等级ISO14644.1标准Class 3，0.3 µm直径微粒≤100个，15年仪器使用寿命中只需更换1次过滤器（过滤器寿命>8年），有过滤器工作寿命报警提示；

（5）柜体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层（提供相关实验资料），侧壁为金属材质（非玻璃材质）；

（6）显示屏有3-10分钟预洁净程序；液晶控制屏上可以显示实时风速；

（7）新型的直流节能单个大风机系统设计替代传统双风机或者多风机结构设计，减少故障概率；

（8）硬质结构内部风道替代传统的软连接囊状或者布袋状风道；可移动脚轮支架，随时移动设备便于清洁维护维修等；内置普通插座，方便设备内取电连接小设备；前窗玻璃倾斜角度0-5度；搁手架高出操作台面，不遮挡安全柜内部任何区域，和台面长度相当（搁手架长度和台面长度误差±5cm）；侧壁预留1套水气接口安装位置；

（9）操作室：工作腔两侧与后壁一次冲压成形，304不锈钢材质（侧壁非玻璃设计）；

（10），每台仪器配置：主机1台，单风机系统1套，紫外灯预约系统或者遥控器开关1个；银离子或氧化锌纳米涂层1套；RS232或者RS485端口1个；金属侧壁2块；硬质结构风道1套；紫外灯1支，内置普通插座，可移动脚轮支架1套；搁手架1个；