DNA打断仪参数要求
1、须具备自动化操作功能，样品在密闭的非接触体系中进行处理；

2、具备冷却温控系统，使样品处理在等温下进行，无热损伤；

3、DNA剪切的片段均匀分布在预定大小内，可剪切出150bp ~ 5000bp的DNA片段；

4、DNA剪切样品体积≥ 100 uL，染色质剪切体积≥1mL，针对不同剪切配有相对应的适配器；

5、支持组织、细胞、DNA、化合物等样本类型。
