# 设备性能监测认证要求

- 环氧乙烷灭菌器（2台）：

对3M环氧乙烷灭菌器腔体进行进温度、相对湿度、压力参数认证，对环氧乙烷浓度进行计量，参数内容的要求：

1、在环氧乙烷气体暴露阶段，对环氧乙烷腔体4个位置进行记录，4个温度探头（设置为1 min 间隔记录模式，且计算4个温度探头的平均值。记录舱内最低及最高温度值，判断设备是否符合GB18279.1-2015《医疗保健产品灭菌环氧乙烷第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求》中温度最小与最大值必须在55土3°C范围内的要求。

2、在环氧乙烷气体暴露阶段，测试环氧乙烷灭菌器设备打印数据的最低及最高温度值，与腔体舱内4个温度探头记录的最低温度、最高温度的相对偏差百分比，判读设备运行过程中温度值是否属异常范围。

3、在环氧乙烷气体暴露阶段，监测环氧乙烷气罐刺破前设备相对湿度数据，环氧乙烷腔体舱内2个相对湿度探头记录最高值及最低值，判断设备是否符合GB 18279.1-2015《医疗保健产品灭菌环氧乙烷第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求》中灭菌柜相对湿度应大于30%RH的要求。

4、通过压力探头对环氧乙烷灭菌阶段压力进行记录，压力探头设置1 min 间隔记录模式，记录数据与环氧乙烷设备灭菌曲线压力进行对比，判断设备是否符合GB18279.1-2015《医疗保健产品灭菌环氧乙烷第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求》中压力的偏差要求

5、环氧乙烷作用浓度：测试环氧乙烷气罐总重、罐体重量、环氧乙烷气体净重、舱内环氧乙烷气体浓度值，判断设备运行过程中达到环氧乙烷灭菌作用浓度 450mg/L-1200mg/L 的要求。

二、封口机（四台）

性能鉴定内容：

1、温度测试：设备在120℃温度加热控制时是否正常，测试设备待机及封口运行时温度值，判断温度误差均是否小于±3℃，封口测试纸测试有无出现溶胶现象。

2、传动测试：测试设备封口传动速度值，判断电机运行是否平顺，减速装置齿轮有无卡顿，皮带有无龟裂，松紧度是否正常，轴承转动是否正常，有无异响有无偏离。

3、进料传感器测试：测试进料传感器感应灵敏，连续封口时有无停顿现象。

4、压紧度测试：设备压紧轮是否正常，有无变形，压紧度值是否符合封口要求，测试封口宽度值，监测封口测试纸测试有无皱褶、变形及封口是否出现波纹。

- 显示屏及按键测试：监测显示屏显示是否清晰，按键是否灵敏。

- 是否要更换特氟龙组件。

三、生物阅读器3台（高压蒸汽生物阅读器490壹台、390壹台，环氧乙烷390G壹台，）

性能鉴定内容：

1、判断检查阅读器参数是否设置正确：生物指示剂、时间、网络等参数设置正确。2、判断机器感应器读数是否在范围内：感应器读数在标准值的±15%范围以内。

3、判读机器加热完成后温度是否在范围内：温度在标准值的±2℃以内。

4、判读机器读头读数是否在范围内：读头读数在标准值的±15%范围以内。

四、气体浓度监测仪2台（环氧乙烷气体监测仪P7000一套、过氧化氢气体监测仪P7000一套）

性能鉴定内容：

- 认定电化学探头使用损耗，是否在有效值范围内，精度是否在要求范围值内

- 气体监测仪电化学探头进行计量，出具校准报告。