痔疮射频消融系统参数

工作原理：低温切割，精准消融，高射频电波与组织接触时组织的水分子在电波作用下瞬间震荡汽化，引起细胞爆裂蒸发，使电极在低温状态下实现切割，止血、切凝、软凝、强凝、消融等功能。

- 基本功能要求：

▲1、集切割、凝血、低温射频技术为一体，适合不同的手术要求。

▲2、被切割的组织无碳化、无焦痂、无粘连，减少有害烟雾的产生，保护医护人员健康。

二、适用范围：人体组织的的切割与凝血。

三、适用科室：1、普外、骨科、妇科、烧伤、整形、眼科、耳鼻喉、口腔、肛肠科等各科室手术。

四、主机要求：

- 主机功率显示屏幕要求：高清7寸触摸屏

- 功率调节方式：1、触控

2、旋钮

五、功率要求：

1. 单极切割：额定功率0～100W，工作频率4.0MHz,额定负载500Ω，功率连续可调，步长1

2. 单极切凝：额定功率0～80W，工作频率4.0MHz，额定负载500Ω，功率连续可调，步长1

3. 单极软凝：额定功率0～60W，工作频率4.0MHz，额定负载500Ω，功率连续可调，步长1

4. 单极强凝：额定功率0～80W，工作频率4.0MHz，额定负载500Ω，功率连续可调，步长1

5.单极喷凝：额定功率0～60W，工作频率360KHz，额定负载2000Ω，功率连续可调，步长1

- 电极要求：

▲1、具有适用于普外科、妇产科、泌尿科的与主机同一品牌的电极：飘旗型、U型、三角形、片状型、方形、球型

▲2、具有适用于整形科、眼科、骨科和口腔科与主机同一品牌的电极：菱形、环形、针型、锥形

▲3、具有适用于整形科、烧伤科、皮肤科的与主机同一品牌的电极：雏形、环形、针型

▲4、具有适用于肛肠科的射频消融电极：具有与主机同一品牌的痔疮射频消融电极

七、绿色环保性

▲1.无需一次性病人端负极板，降低手术室成本，减少医用垃圾对环境的污染。

八、操控性能

1.具有全触摸操作

2.具有手控或脚控功率输出功能

3.具有功率记忆功能

4.声音大小和亮度触摸调节

九、安全性能

1.微电脑控制，在高度安全的前提下操作

2.开机自动检测

3.具有回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功率输出）和报警

功能，并能声光报警提示

4.具有运行30秒停顿10秒的工作模式，防止高温对组织的热损伤，同时降低机器的故障率，提高产品的安全性。

▲5.脚控：防拖拽设计,防水脚踏

十、安全类别：   1.  I 类

▲2.BF 型防除颤

八、产品配置要求

1.数字触屏主机   1台

2.电源线         1根

3.脚踏开关       1个

▲4.可重复使用的中性电极       1个

5.熔断器         2只

痔疮射频消融系统参数

1、主载频率：4.0MHz；喷凝 360KHz

2、负载阻抗： 500 Ω

3、工作电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

4、额定输入功率：350VA；

5、最大输出功率： 100w ；

配置要求

- 主机                                                 1台

- 中性电极                                              1个

- 脚踏开关                                              1个

- 电源线                                               1条

- 备用保险管			  									    2个

- 说明书                                               1份

- 合格证                                               1份

- 保修卡                                               1份