**营养泵参数**

1. 喂养模式：连续模式、间歇模式；
2. 泵送方式 ：盘式蠕动挤压；
3. 肠内给养器无需专用耗材；
4. 喂养速度：1～1600ml/h；
5. 喂养误差：≤±5%；
6. 间歇模式设置：时间范围1min～24h、次数范围1～100次；
7. 排气设置：有手动、自动排气方式，速度为2000ml/h不可调；
8. 反抽、冲洗及快进设置：有手动、自动反抽方式，速度为1～1200ml/h可调；
9. 温度控制精度：≤±2℃；
10. 营养液设置：普通和粘稠两种选择，粘稠时可设置喂养速度400ml/h；
11. 营养管品牌管理：可选择、添加、编辑、删除、导入、导出、校准和恢复内置品牌，可储存不≤20种品牌；
12. 报警功能：喂养异常、电池丢失、电池电量耗尽、营养管未校准、电机故障、高温、低温、加温仪脱落、喂养完成、KTO完成、营养液泄漏、冲洗完成、反抽完成、排气完成。遗忘操作、网电源脱落、电池电量低、联机失败、参数错误、未连接加温仪、泵门打开、待机完成；
13. 滴速检测：采用红外线传感器监测速度；
14. 内置电池：可充电锂电池，工作时间≥10h；