**转运监护仪招标参数**

1. 适用于成人、小儿、新生儿的监测。
2. 转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。
3. 坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。
4. 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。
5. 内置DC电源接口，可以进行车载充电。
6. 支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温；
7. ▲支持2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。
8. 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。
9. 心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。
10. 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。
11. ▲提供≥25种心律失常事件的分析
12. ▲具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。
13. 可显示弱灌注指数（PI）。
14. 提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。
15. ▲≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。