气压治疗仪参数

**配置需求：高端气压治疗仪 5台**

1 设备工作压力值范围0-200mmHg，出于安全考虑最大压力不超过200mmHg。

▲2 操作及配置：≥5寸彩色液晶人体仿生全触摸屏操作。

3 支持一键锁屏-解锁，防止非专业人员误操作，主界面可显示实时治疗进度、实时治疗压力、血液回盈检测标志。

▲4 可配置气囊种类腿部八腔气囊、腿部六腔气囊、腿部四腔气囊、腿部三腔气囊、小腿三腔气囊、左/右足气囊，可选重复使用和单人次使用供临床选择。（提供注册备案凭证证明）。

5 治疗方案：≥14种，含专业循环压强治疗方案和防栓梯度压力（DVT治疗）方案。

▲6 内置电池功能：具备内置电池，交直流两用，手术室、室外、特殊环境等移动使用性能提升，连续工作时间≥4小时，待机时间≥12小时。

▲7 保压时间0-15s可调（需提供说明书或检验报告证明）。

8 间隔时间0s-99s可调（需提供说明书或检验报告证明）。

▲9 设备应具有血液回盈侦测功能，支持全自动调节和手动调节。

▲10 设备充气速度1-7级可调。

11 治疗时间1min-99min可调，支持不间断治疗，治疗时间支持多种单位显示

▲12 设备应具备单腔零压跳过功能，可每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进≤2mmHg（需提供说明书或检验报告证明）。

▲13 噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤50dB（需提供说明书或检验报告证明）。

14 主机使用年限：≥10年。

16 仪器具有超压、欠压、电量低、电量极低提示、压强传感器异常及通讯异常提示，提示发生时，界面有提示，并且伴随声音提示。

17 支持KPa和mmHg单位可切换显示。

气压治疗仪技术参数

**配置需求：中端气压治疗仪 9台**

1. 设备工作压力值范围0-200mmHg，出于安全考虑最大压力不超过200mmHg。

2 支持KPa和mmHg单位可切换显示。

3 支持一键锁屏-解锁，防止非专业人员误操作，主界面可显示实时治疗进度、实时治疗压力、血液回盈检测标志。

▲4 可配置气囊种类≥20种，如腿部八腔气囊、腿部六腔气囊、腿部四腔气囊、臂部四腔气囊、腿部三腔气囊、臂部三腔气囊、小腿三腔气囊、左/右手气囊、左/右足气囊，可选重复使用和单人次使用供临床选择。（提供注册备案凭证证明）。

5 治疗方案：≥14种，含专业循环压强治疗方案和防栓梯度压力（DVT治疗）方案。

▲6 内置电池功能：具备内置电池，交直流两用，手术室、室外、特殊环境等移动使用性能提升，连续工作时间≥4小时，待机时间≥12小时。

▲7 保压时间0-15s可调，间隔时间0s-99s可调（需提供说明书或检验报告证明）。

8 设备应具有血液回盈侦测功能，支持全自动调节和手动调节。

▲9 设备充气速度1-7级可调。

10 治疗时间1min-99min可调，支持不间断治疗，治疗时间支持多种单位显示

11 设备应具备单腔零压跳过功能，可每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进≤2mmHg（需提供说明书或检验报告证明）。

▲12 噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤50dB（需提供说明书或检验报告证明）。

▲13 工作站资质：配置物理设备工作站，工作站具备单独的医疗器械注册证。

14 主机使用年限：≥10年。