转运呼吸机参数要求

一、整机与显示要求

- ▲通过EN1789和YY0600.3转运标准测试，提供第三方检测报告。

- ▲通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试，提供第三方检测报告。

- 适用于成人、小儿和新生儿患者通气辅助及呼吸支持。

- ▲整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

- ▲电池续航时间1块电池≥5小时，选配2块电池≥10小时。

- 呼吸机整机重量≤6.5kg。

- 高性能涡轮，峰值流速≥260L/min。

- 提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。

- ▲可与监护仪模块化一体集成，实现通气监护一体化和在呼吸机屏幕上同屏显示。

- 可通过台车集成输注泵，转运途中更加高效便携。

- ▲可配备自动同步床旁重症呼吸机设置到转运呼吸机功能，转运过程通气治疗不改变。

- ▲无消耗型氧传感器，无需校准和更换。

- 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

- ▲采用≥10英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数。

- ▲具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

- ▲具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。

- 支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

- 具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

二、环境适应性要求

- ▲防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。

- ▲最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。

- ▲工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。

- 具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

三、呼吸模式及功能

- ▲标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。

- ▲高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）

- 可配备无创通气模式和氧疗模式。

- ▲呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

- 标配动态肺视图。

- 标配增氧、吸痰、吸气保持功能。

- 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

- 可选配脱机工具SBT，静态PV环和肺复张工具。

四、设置参数

- 潮气量：2ml—4000ml

- ▲吸气压力：1—80 cmH2O

- 呼气末正压：0—50 cmH2O

- ▲吸入氧浓度：21—100%

- 吸气时间：0.1—10s

- 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF

- 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

- 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%

- 氧疗流量：2—80L/min

五、监测参数和报警

- 监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

- 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间、CO2—时间波形、SpO2—时间波形。

- 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

六、信息化功能要求

- ▲信息互连：支持多种无线方式（选配WiFi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。

| 配置表 |  |
| --- | --- |
| 主机 | 1 |
| 手提悬挂多功能把手 | 1 |
| 氧气气源软管 | 1 |
| AC电源线+AC适配器 | 1 |
| 呼吸回路套装 | 1 |
| 面罩 | 1 |
| 电池 | 1 |
| 转运监护仪 | 1 |