      转运呼吸机参数要求


一、整机与显示要求
1. ▲通过EN1789和YY0600.3转运标准测试，提供第三方检测报告。
2. ▲通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试，提供第三方检测报告。
3. 适用于成人、小儿和新生儿患者通气辅助及呼吸支持。
4. ▲整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。
5. ▲电池续航时间1块电池≥5小时，选配2块电池≥10小时。
6. 呼吸机整机重量≤6.5kg。
7. 高性能涡轮，峰值流速≥260L/min。
8. 提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。
9. ▲可与监护仪模块化一体集成，实现通气监护一体化和在呼吸机屏幕上同屏显示。
10. 可通过台车集成输注泵，转运途中更加高效便携。
11. ▲可配备自动同步床旁重症呼吸机设置到转运呼吸机功能，转运过程通气治疗不改变。
12. ▲无消耗型氧传感器，无需校准和更换。
13. 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
14. ▲采用≥10英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数。
15. ▲具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。
16. ▲具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。
17. 支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。
18. 具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

二、环境适应性要求
1. ▲防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。
2. ▲最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。
3. ▲工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。
4. 具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

三、呼吸模式及功能
1. ▲标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。
2. ▲高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）
3. 可配备无创通气模式和氧疗模式。
4. ▲呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
5. 标配动态肺视图。
6. 标配增氧、吸痰、吸气保持功能。
7. 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。
8. 可选配脱机工具SBT，静态PV环和肺复张工具。

四、设置参数
1. 潮气量：2ml—4000ml
2. ▲吸气压力：1—80 cmH2O
3. 呼气末正压：0—50 cmH2O
4. ▲吸入氧浓度：21—100%
5. 吸气时间：0.1—10s  
6. 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF  
7. 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF  
8. 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%  
9. 氧疗流量：2—80L/min

五、监测参数和报警
1. 监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。
2. 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间、CO2—时间波形、SpO2—时间波形。
3. 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

六、信息化功能要求
1. ▲信息互连：支持多种无线方式（选配WiFi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。
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