
参数要求

1、产品名称：子午流注低频治疗仪；
2、产品适用范围： 包含但不限于兴奋神经肌肉组织、镇痛、消炎、促进局部血液循环、产后康复等辅助治疗（以医疗器械注册证适用范围为准）
3、子午流注/灵龟八法/飞腾八法开穴：包含但不限于即时开穴（逢时开穴）、定时开穴、某穴位未来五次开穴时间、任意时间开穴查询功能；
4、十四正经和经外奇穴查询：包含但不限于主治、部位、作用、解剖、图形查询功能；
5、病症列表：包含但不限于查询病症、辩证分型、选择处方穴位，进入治疗列表；
6、病症信息：≥92种疾病，≥330种症型；
7、主治穴位：根据病症名称查询对应的治疗处方；
8、我的处方：既可以根据临床需求编辑并保存自定义处方，也可以一键保存病症处方和患者个人处方；处方库处方数量≥500个；
9、穴位图库：通过穴位查询读取人体穴位的高清标识图；
10、输出数量：8路输出，16穴位输出，独立治疗电极；
11、具备修改电极、一键删除、一键开启、一键关闭功能；
12、具备区域设定、真太阳时自动计算功能；
13、显示屏：彩色多点触控屏幕10.1英寸；
14、调节强度：每组治疗通道可通过旋钮调节、触屏调节两种模式调节治疗强度，且治疗强度具有显示数值，清晰直观；具备40/60/80/99  四组安全强度，保障使用安全性；
15内置蓄电池：仪器在断电情况下，具有待机功能，方便临床病房间移动使用；锂电池电压3.7V,5000mAh
16、治疗时间：10min～60min可调，步进为1min；治疗强度：1～99档可调；
17、脉冲频率：具有15档可调的单一频率模式和组合一、组合二、组合三、组合四，4种组合波模式，模拟针灸补泄手法；
18、复制电极：具备复制电极参数功能，调好某个穴位的初始强度后可以使用复制电极功能快速复制，使操作简便省时；
19脉冲宽度：不大于0.8ms；
20、最大输出电压：不大于20V(额定负载500Ω±10%)；
21、最大输出电流：不大于80mA(额定负载500Ω±10%)；
22、额定输入：100-240V～，50Hz/60Hz(认证报告：IEC60601-1)；
23、电量：输出幅度最大时,每一个脉冲的电量应大于7uC；
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